HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TỦ ATSH CẤP II

Ký mã hiệu: ……………………

Số seri:…………………………

Các bước thực hiện

- Bật đèn UV 30 phút trước khi sử dụng.

- Kéo tấm che cửa kính lên đến vị trí thích hợp.

- Bật đèn, quạt gió, để tủ chạy ổn định khoảng 10 phút.

- Kiểm tra luồng khí trong tủ: quan sát đồng hồ hiển thị và đèn báo.

- Lau sạch bề mặt tủ bằng cồn 70 độ.

- Trải giấy thấm lên khu vực làm việc với mẫu bệnh phẩm.

- Sắp xếp dụng cụ trong tủ theo 3 khu vực từ trái qua phải:

- Môi trường/ sinh phẩm.

- Mẫu bệnh phẩm.

- Hộp, túi đựng rác thải.

- Để tủ chạy ít nhất 3 phút.

- Tiến hành thao tác với mẫu trong tủ.

- Sau khi kết thúc: thay găng tay mới, lau bề mặt các dụng cụ bằng cồn 70 độ.

- Bỏ giấy thấm và các túi rác thải y tế.

- Lau bề mặt tủ bằng cồn 70 độ.

- Để tủ chạy khoảng 10 phút.

- Tắt đèn và quạt gió.

- Đóng cửa tủ.

- Bật đèn UV 30 phút.